Электрический прибор бытового назначения

ПАСПОРТ и инструкция по эксплуатации

Рециркулятор «Чистый Воздух»

бактерицидный УФ-обеззараживатель

- Общие указания

Рециркулятор воздуха закрытого типа "Чистый Воздух" специально разработан для обеззараживания помещений в присутствии людей. Эффективность обеззараживания до 99%.

Уничтожает практически все известные на сегодняшний микробы и вирусы: Коронавирус COVID-19, (гриппа человека А(H1N1), гриппа птиц А (H5N2) и свиного гриппа, туберкулеза). Снижает уровень инфекционных заболеваний таких как: ОРВИ, Грипп.

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации, транспортирования и хранения облучателя бактерицидного напольного рециркулятор

«Чистый Воздух» (в дальнейшем Рециркулятор). Эксплуатация облучателей производится в соответствии с Руководством  Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» и Р-3. 1683- 98 «Руководство по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях».

Данный облучатель безопасен и рассчитан на работу в присутствии людей, в режиме постоянной работы, в том числе детских, школьных и дошкольных учреждениях. А так же жилые помещения, офисы, магазины, холлы, кафе, рестораны, общепит, парикмахерские, салоны красоты, фитнес залы, бани и сауны, производственные помещения и другие места с большой проходимостью людей, где необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей.

2. Назначение

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным

санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений.

Обеззараживание воздуха УФ-излучением входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

Антимикробное действие УФ-излучения, являющегося частью спектра электромагнитных волн (длина волны 254nm) оптического диапазона, проявляется в деструктивно - модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизмов, что приводит к гибели микробной клетки в первом или последующем поколениях. У закрытых облучателей (рециркуляторов) облучение производится в ограниченном закрытом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в процессе его прокачки через вентиляционные отверстия рециркулятора.

3. Технические данные моделей рециркуляторов

3.1 Тип лампы: Лампа бактерицидная безозоновая УФ «OSRAM» 254nm / 9000h

3.2 Масса облучателя без упаковки, не более, 2-4,5 кг

3.3 Напряжения питания от сети переменного тока с частотой 50+/-0,5Гц, В:.220+/-10%

3.4 Потребляемая мощность не более, Вт: 80

3.5 Уровень звуковой мощности облучателя, не более, дБ: 36

| Модель рециркулятора | УФ-лампа мощность, w | Примерная обслуживаемая площадь, м2 | Объем производительности, м3 | Габариты, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-15w (горизонтальная) | 15w (15w) | 30-60м2 | 90м3 | 65*15*15 |
| G-30w (горизонтальная) | 2x15w (30w) | 60-90м2 | 107м3/ч | 65*15*15 |
| G-30L (горизонтальная) | 30w (30w) | 60-90м2 | 107м3/ч | 110*14*14 |
| G-60L(горизонтальная) | 2x30w (60w) | 120-150м2 | 170м3/ч | 110*17*18 |
| G-90L (горизонтальная) | 3x30w (90w) | 150-180м2 | 190м3/ч | 110*21*22 |
| G-120L (горизонтальная) | 4x30w (120w) | 180-240м2 | 300м3/ч | 110*21*22 |
| V-15w (вертикальная) | 15w (15w) | 30-60м2 | 90м3/ч | 65*20*20 |
| V-30w (вертикальная) | 2x15w (30w) | 60-90м2 | 107м3/ч | 65*23*23 |
| V-45w (вертикальная) | 3x15w (45w) | 90-120м2 | 170м3/ч | 65*20*20 |
| V-60w (вертикальная) | 4x15w (60w) | 120-150м2 | 190м3/ч | 65*20*20 |
| U-15w (универсальная) | 15w (15w) | 30-60м2 | 90м3/ч | 65*20*20 |
| U-30w (универсальная) | 2x15w (30w) | 60-90м2 | 107м3/ч | 65*23*23 |
| U-45w (универсальная) | 3x15w (45w) | 90-120м2 | 170м3/ч | 65*20*20 |
| U-60w (универсальная) | 4x15w (60w) | 120-150м2 | 190м3/ч | 65*20*20 |

4. Комплектность

В комплект поставки облучателя входит:

- Рециркулятор - 1 шт.

- Упаковка рециркулятора -1шт.

- Паспорт изделия -1 шт.

Дополнительно: таймер (мотосчетчик часов работы лампы, фильтр, мобильная стойка с колесиками)

5. Устройство и принцип работы

Облучатель выполнен в виде напольной/настенной/настольной модели. Цилиндрический или прямоугольный  корпус. Внутри корпуса расположена  бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа «OSRAM», пускорегулирующая аппаратура, а так же трансформатор с выпрямителем, вентилятор. Выключатель расположен шнуре.

Рециркуляторы размещают в помещении таким образом, что бы забор и выброс воздуха  осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных конвекционных потоков. Следует избегать установки в углах помещения, где могут образовываться застойные зоны.

Принцип работы облучателя заключается в обеззараживании воздуха помещений под действием уф излучения длиной волны 253,7 нм при циркуляции воздуха через облучатель.

6. Указания мер безопасности

При замене ламы, устранении неисправностей, дезинфекции и санитарной обработке наружных

поверхностей, необходимо облучатель отключить от сети электропитания.

Категорически запрещено вскрытие изделия, во избежание повреждения органов зрения.

Запрещается включать рециркулятор при снятой крышке, без защитных очков и одежды, защищающей глаза и кожные покровы от УФ излучения.

Запрещается эксплуатировать рециркулятор без защитного корпуса в присутствии людей!

7. Порядок работы

1. Извлечь облучатель-рециркулятор из транспортной тары и освободить от полиэтилена.

2. Проверить комплектность облучателя - рециркулятора.

3. Подключить облучатель к сети.

4. Включить тумблер «Сеть».

5. Убедиться, что лампа светится, вентиляторы бесшумно работают. Рециркулятор готов к работе.

Рециркулятор может работать как в присутствии, так и в отсутствии людей. В присутствии людей применение рециркулятора рассчитано на его непрерывную работу в течении всего времени пребывания люде в помещении.

8. Техническое обслуживание

8.1. Для обеспечения надежной работы рециркулятора проводить своевременное техническое

обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим паспортом.

8.2. Замена лампы должна производиться через 9000 ч ее горения в сервис-центре производителя.

8.3. Пыль с поверхности рециркулятора протирать сухой или слегка влажной тканью.

9. Правила транспортировки и хранения

9.1. Рециркулятор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом

помещении при температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%.

.10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода рециркулятора в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год.

10.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель в случае возникновения гарантийной

ситуации безвозмездно ремонтирует или заменяет рециркулятор по предъявлении гарантийного талона.

ЕАС  Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ПХ01.В.В14938/20

Изготовитель:

ИП «Гордиенко В.Е.», Москва, г.Химки, Центральная 2/5, ОАО «Экспериментальный завод»

+7(980) 088-40-69, +7 (903) 748-01-71, www.uv-life.ru; clearair24.ru 5404177@mail.ru

Дата продажи __________________         Подпись продавца _______________________